Техническая спецификация

лот № 2 Амбулаторный регистратор ЭКГ по Холтеру

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Амбулаторный регистратор ЭКГ по Холтеру |  |  |  |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны) |  |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ ) | Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Амбулаторный регистратор ЭКГ по Холтеру | Память внутренняя Период записи до 168 часов (7 суток) Размеры 67 х 93 х 21 мм ЖК дисплей 48 х 28 мм Вес 92 гр. (без батареи и ЭКГ кабеля) Кнопки управления: 3 кнопки управления меню, 1 – событие Питание: батарея АА – 1 шт Частота дискретизации: 300, 600, 1200 Гц, 12 бит Распознавание кардиостимулятора аппаратное Связь с ПК через мини USB Количество каналов 3 или 12 (7 или 10 проводов) Носитель данных не менее с новейшим программным обеспечением и пользовательской документацией | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 2 | ЭКГ кабель | ЭКГ кабель с 10 отведениями | 1 шт. |
|  |  | 3 | USB кабель | Кабель для соединения с ПК | 1 шт. |
|  |  | 4 | Набор одноразовых электродов для ЭКГ | Одноразовые электроды для присоединения с ЭКГ кабелем, 1 упаковка – 30 штук | 1 упаковка |
|  |  | 5 | Сумка для аппарата | Чехол для переноски и транспортировки оборудования без комплектующих. Изготовлен из тканевой основы. | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 6 | Батареи типа АА | Батареи питания | 1 шт. |
|  |  | 7 | Руководство пользователя | Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Условия работы: темп. окружающей среды +10 to +45 °C Влажность 10 to 95 % Атмосферное давление 70 to 106 кПа Условия хранения: темп. окружающей среды -20 to +50 °C Влажность 10 to 95 % |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МТ и место дислокации | 60 календарных дней Адрес: Костанайская область Наурзумский район, село Караменды, ул.Абая, 47 |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ 37 месяцев Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |

Главный врач					Сатмаганбетова Г.Б.